- 货物名称

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢消毒机 | 1套 | 用于密闭空间的物体表面、空气消毒和灭菌及生物安全柜排风高效原位消毒等。 |  |

二、货物技术参数

| 序号 | 项目 |  |  | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物描述 |  |  |  |  |
| 1.1 | 用途 |  |  | 用于密闭空间的物体表面、空气消毒和灭菌等，应具有材料兼容性优良，灭菌效率高，重量轻，携带方便等特性。 |  |
| 1.2 | 电源 |  |  | 电源：投标货物（主机和部件）的工作电源应符合中国电网规范；单相交流电源220V/50Hz |  |
| *1.3 | 主机尺寸（cm） |  |  | ＜27*27*40（高），便于携带、存放 |  |
| 1.4 | 工作温度 |  |  | 最低工作温度≥16℃，最高工作温度≤40℃ |  |
| 1.5 | 湿度范围 |  |  | 最低工作湿度≥10%RH，最高工作湿度≤80%RH，无结露 |  |
| *1.6 | 消毒效果 |  |  | 应达到6log水平（枯草芽孢杆菌黑色变种（ATCC9372）作为生物指示剂，以权威国家消毒检测机构出具的检测报告数据为依据） |  |
| 1.7 | 过氧化氢液体消耗量 |  |  | ＞1L/H |  |
| *1.8 | 灭菌空间 |  |  | ≥50m³（以权威国家消毒检测机构出具的检测报告中达到6LOG消毒水平的数据为依据） |  |
| 1.9 | 消毒剂储罐 |  |  | 容积≥2升 |  |
| *1.10 | 消毒技术 |  |  | 常温高压的文丘里汽化系统（非闪蒸、非传统干雾技术）。喷嘴/头应采用6气流通道偏心布局。整个消毒过程中，温度变化＜1℃，以降低腐蚀性 |  |
| 1.11 | 消毒剂雾化率 |  |  | 最大雾化率＞30ml/min |  |
| *1.12 | 汽雾颗粒 |  |  | 距喷嘴距离1.5米处，直径＜1μm的汽雾颗粒应＞90%，扩散性好（提供第三方并具可信性的检测报告） |  |
| *1.13 | 消毒剂（过氧化氢）浓度等 |  |  | ＜10%，不属于国家危险化学品管控产品，可使用国内厂家生产的消毒剂（不含氯、苯酚、乙醛、季铵盐、过氧乙酸、胶质银离子等） |  |
| 1.14 | 灭菌时间 |  |  | 灭菌效率高，无需除湿、加热、催化分解等过程，灭菌后消毒剂浓度应＜20ppm，经短暂通风即可投入再使用 |  |
| 1.15 | 金属腐蚀性 |  |  | 在消毒过程中，过氧化氢汽雾，对房间内的不锈钢、铜等金属基本无腐蚀，物料兼容性优异 |  |
| 1.16 | 消毒剂安全浓度 |  |  | 灭菌结束后，消毒剂浓度应降低到人员可接受的安全水平≤1.0 ppm |  |
| *1.17 | 单位体积消耗消毒剂费用 |  |  | ＜人民币1.5元/m³（以权威实验报告物表消毒达到6LOG水平的使用量测算得出） |  |
| 1.18 | 控制系统 |  |  |  |  |
| *1.18.1 | 硬件 |  | 控制系统硬件应带微处理器和显示屏 |  |  |
| 1.18.2 | 参数设置 |  | 可设定消毒剂注射量等参数 |  |  |
| 2 检测报告 |  |  |  |  |  |
| *2.1 |  | 物体表面消毒效果检测报告 |  | 具有权威国家消毒检测机构（仅包括国家疾控中心和军事医学科学院）出具的消毒效果检测报告（枯草芽孢杆菌黑色变种（ATCC9372）作为生物指示剂，消毒效果达到6LOG） |  |
| *2.2 |  | 空气消毒效果检测报告 |  | 具有权威国家消毒检测机构出具的消毒效果检测报告 |  |
| *2.3 |  | 腐蚀性检测报告 |  | 具有权威国家消毒检测机构出具的金属腐蚀性检测报告 |  |
| 3 |  | 售后服务 |  |  |  |
| 3.1 |  | 售后服务 |  | 提供售后服务站地址、电话及售后服务工程师名单和联系方式 |  |
| 3.2 |  | 响应时间 |  | 接到用户故障通知后，应在24小时进行应答，如有必要在48小时内抵达现场，并在72小时内排除故障或提供备用设备 |  |
| 3.3 |  | 零配件供应 |  | 在设备使用寿命内，卖方保证零配件、易损件及耗材的供应 |  |
| 3.4 |  | 用户培训 |  | 免费提供使用、维护、保养知识现场培训 |  |
| 4 |  | 交货期 |  | 合同签订后2个月内 |  |
| 5 |  | 质量保证期 |  | 安装验收合格后2年 |  |