- 询价采购文件

项目名称：  荣昌区人民医院全自动生化流水线系统采购

采 购 人：  重庆市荣昌区人民医院

- 二〇二〇年四月

- 目   录

第一篇  询价邀请书	3

一、询价采购内容	3

二、资金来源	3

三、询价资格	3

四、询价相关说明	3

五、保证金	4

六、其它有关规定	4

七、联系方式	5

第二篇  供应商须知	6

一、询价费用	6

二、询价采购文件	6

三、询价要求	6

四、询价程序	8

五、评审依据	9

六、成交原则	9

七、成交通知	11

八、关于质疑和投诉	11

九、签订合同	12

第三篇  询价项目技术需求	13

一、 分包情况	13

二、 全自动生化流水线系统技术要求	13

三、生化试剂及质控品要求	17

四、项目其他要求	17

第四篇  询价项目服务需求	18

一、交货时间、地点及验收方式	18

二、报价要求	19

三、质量保证及售后服务	19

四、付款方式	19

五、知识产权	19

六、培训	19

七、附件、图纸及包装要求	19

八、其他	20

第五篇  合同草案条款	21

第六篇  响应文件格式要求	25

一、经济部分	27

二、技术部分	29

三、服务部分	31

四、资格条件及其他	34

五、其他应提供的资料 	40

## 第一篇  询价邀请书

重庆市荣昌区人民医院对荣昌区人民医院全自动生化流水线系统采购进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加询价。

### 一、询价采购内容

| 分包号 | 分包名称 | 预算金额 （万元） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荣昌区人民医院全自动生化流水线系统采购 | 18.5 | 0.37 |  |

### 二、资金来源

资金自筹，已到位。

### 三、询价资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）；

2.所提供产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

### 四、询价相关说明

（一）凡有意参加的投标人，请在“荣昌区人民医院”网站（http://www.cqrc120.com/）下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）投标人须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交投标文件；

2、按时足额缴纳了保证金。

（四）询价地点：荣昌区人民医院门诊11楼会议室

（五）提交响应文件开始时间：2020年4月29日 14：30

（六）提交响应文件截止时间： 2020年4月29日 14：30

（七）询价开始时间：2020年4月29日 15：00

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇“一、询价邀请书”），由供应商从其账户将保证金汇至以下指定账户，保证金的开始缴纳时间为采购公告发布之日，保证金的到账截止时间为采购当天开标前。
    保证金账户：
   户  名：重庆市荣昌区人民医院
   开户行：中国建设银行股份有限公司荣昌支行
   账  号：50050117360000000331
    1.各供应商在汇入保证金时应备注“全自动流水线系统投标保证金”。

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或汇款的时间要求；请供应商使用网银及柜台转账方式缴纳保证金，本项目不接收柜台现金存款、结算卡、刷POS机及通过第三方支付平台缴纳保证金（如：微信支付、支付宝等方式），如果由于供应商未按以上约定方式缴纳保证金导致无法采购和无法退付保证金等后果由供应商自行承担。
    3.为了方便保证金的核查，请各供应商把开户许可证复印件及转账凭证原件带至采购现场备查。
    4. 保证金必须按竞争性谈判文件规定的时间和金额缴纳。

（二）保证金退还方式

重庆市荣昌区人民医院自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的保证金。

重庆市荣昌区人民医院财务科咨询电话：023- 46331793（出纳室）

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中， 同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的询价文件及补遗文件（如果有）一律在“荣昌区人民医院”网站（http://www.cqrc120.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目询价采购文件、补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

### 七、联系方式

（一）监督机构：重庆市荣昌区人民医院纪检监察室

联 系 人：诸女士            张女士

联系电话：023－46331880

（二）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：张女士

电  话：023-46331363

地  址：重庆市荣昌区广场北路3号

## 第二篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价采购文件

1、询价采购文件由询价采购邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

3、询价采购文件的解释

潜在供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在询价截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、询价要求

1、响应文件

供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

1.2联合体

1.2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与询价。

1.2.2以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行询价和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任及协议合同金额，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购人。

1.2.4联合体各方签订共同联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参与询价，也不得组成新的联合体参加同一项目的询价。

1.2.5供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

1.2.6供应商以联合体参与询价的，联合体主办方（主体）应提供“第一篇 三、询价资格”的所有证明文件，非主办方（非主体）提供营业执照副本复印件。

1.2.7以联合体形式参加询价的，联合体各方均应提供：“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”（包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”）及“行政处罚”查询结果以及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为纪录名单”查询结果（上述两个网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章）。查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前。

1.3询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或询价采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、要求

询价报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、接口费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，询价采购文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

6.2响应文件投递截止时间：参阅询价采购邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2法定代表人或其授权代表未参加询价；

9.3供应商未按照询价采购文件的要求缴纳保证金；

9.4响应文件不按规定签字、盖章；

9.5报价超过采购预算；

9.6供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

### 四、询价程序

1、询价按询价采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、询价小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合询价要求的前提下，才能参与询价。

3、询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

6、供应商在询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

### 五、评审依据

评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1询价小组将依照本询价采购文件相关规定对质量和服务均能满足询价采购实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的报价

2、评审细则：

2.1 资格符合性检查

依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.2对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价采购文件的要求。

2.2.1若同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购招标中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评标中在其他条件（资格性检查、符合性检查）合格的前提下，选取最终报价最低的供应商进入评标，舍掉其他供应商。

- 2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其报价将按相应比例进行扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与询价的情况：

2.3.2.1.1在报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与询价且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 询价项目技术需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 询价项目服务需求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3询价小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4询价小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购人应当在5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为成交供应商的，必须符合以下条件：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部七十四号令第五十四条的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的询价采购采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，在“荣昌区人民医院”网站（http://www.cqrc120.com/）上发布成交结果公告。

2、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、供应商对成交结果有异议的，应当在成交公告届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求、常用配件单价（不高于市场价）等事项签订政府采购合同。

2、询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

## 第三篇  询价项目技术需求

### 分包情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化流水线系统 | 套 | 1 | 185000 | 185000 | 该产品可为进口产品 |
| 2 | 生化试剂及质控品 | 批 | 1 | / | / | 投标人需对全自动流水线试剂及耗材采购清单内的试剂进行单价报价，最终通过具体发生的数量进行结算 |

### 全自动生化流水线系统技术要求

| 序号 | 项目名称 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统构成 |  | 1.1 实验室自动化系统包括样本前处理系统、生化分析系统的接口、连接多种免疫分析系统的接口、样本传输轨道、中间体软件。系统具有同时兼容进口主流品牌（罗氏、西门子、雅培）免疫分析仪和国产免疫分析仪的能力，在中国国内有成功连接的经验和实例。 |
|  |  |  | 1.2 全自动样本处理系统具备样本投入、离心、开栓、收纳功能单元。 |
|  |  |  | 1.3 全自动样本处理系统数量1套。 |
| 2 | 系统要求 |  | 2.1 系统需具备支持在线分析仪能力，保证不同检测项目的TAT时间。 |
|  |  |  | 2.2 全自动样本处理系统的各个功能单元之间实现无缝、同标准对接。 |
|  |  |  | 2.3 全自动样本处理系统必须可以与全自动生化分析系统、全自动免疫分析系统连接，构成实验室自动化系统。 |
|  |  |  | 2.4 所有工作单元均有原厂防护罩，物理隔绝样本和工作人员的接触，以确保生物安全和防止来自环境的污染。 |
|  |  |  | ★2.5 全自动样本处理系统和全自动生化分析系统由同一厂家生产，相互连接，构成实验室自动化系统。轨道连接方式为并联式连接，样本采用样本架进行运输。样本经过分析仪检测之后无需分析仪样本传输轨道，确保处理高通量样本时样本传输轨道不产生阻塞。 |
|  |  |  | 2.6 系统具有独立的样本投入和收纳模块，可同时进行样本的投入与收纳。处理能力不低于800样本/小时。样本投入模块与收纳模块同时容纳≥800样本。 |
|  |  |  | 2.7 每个分析仪接口需包括样本缓冲单元（可缓存≥120样本） |
| 3 | 样本投入 |  | 3.1 最大处理能力：≥800样本/小时。 |
|  |  |  | 3.2 同时接受样本的能力：≥300样本。 |
|  |  |  | 3.3 采用避光式样本条码读取，不受环境光线干扰，不对操作人员的眼睛产生光线伤害。 |
|  |  |  | 3.4 具备自动旋转扫描条形码，样本管随意放置，无须专门将条码对向条码阅读器。具有独立的样本管缓存区，可存储识别识别的样本。 |
|  |  |  | 3.5 具备专用急诊样本入口，系统具备自动识别急诊样本的功能。 |
| 4 |  | 自动离心 | 4.1 数量1个。以离心处理能力为量化标准。 |
|  |  |  | 4.2 最大处理能力：≥250样本/小时（5分钟离心时间）。 |
|  |  |  | 4.3 离心机转速≥3000转/分，离心力最大重力加速度≥18500m/s。 |
|  |  |  | 4.4 最大装载样本量：≥40样本，一个样本也可在不平衡状态下单独离心。 |
|  |  |  | 4.5 具有扩展能力，在需要时刻添加模块式离心单元以增加处理能力。 |
|  |  |  | 4.6 用户可设定最佳模式，时间、转速、制动状态可调整。 |
|  |  |  | 4.7 具有自动平衡功能的离心能力：单个样本或单个样本架，离心机均可自动平衡离心。无需人工进行配平，不平衡重量最大≥120g。 |
|  |  |  | 4.8 具有冷藏离心功能，离心时间、温度可根据需要设定。 |
|  |  |  | 4.9 急查样本优先检测。 |
|  |  |  | 4.10 防护罩自动上锁功能，确保操作人员安全、杜绝环境干扰。 |
| 5 |  | 自动开栓 | 5.1 最大处理能力：≥400个样本/小时。 |
|  |  |  | 5.2 可适用的试管：13mm×75mm、13mm×100mm、16mm×75mm、16mm×100mm。 |
|  |  |  | 5.3 具有多种不同材质盖子的开栓功能。 |
| 6 |  | 样本收纳 | 6.1 最大处理能力：≥800样本/小时。 |
|  |  |  | 6.2 最大同时收纳样本的能力：≥600样本。 |
|  |  |  | 6.3 具有原始样本收纳功能，便于原始试管的收纳和管理，具有异常样本缓存区，便于开栓、分注等错误样本的存放，避免堵塞通道。 |
| 7 |  | 与分析系统连接的软硬配件 | 7.1 具有连接多种不同品牌分析系统的能力。 |
|  |  |  | 7.2 每个接口都独立包括样本缓冲单元、样本运送轨道单元和转向单元。 7.3 被连接的分析单元和各个辅助单元均可在样本处理系统的操作界面体现。 |
|  |  |  | 7.4 各个在线单元均可以通过主操作界面监视和控制离线和在线状态，并可在异常状态下有报警提示，并自动记录。 |
|  |  |  | 7.5 可连接同品牌模块式生化分析系统，并提供相应接口及轨道。 |
|  |  |  | 7.6 可连接进口和国产品牌的免疫分析系统，提供相应接口及轨道。 |
| 8 |  | 样本缓冲 | 8.1 每个样本缓存单元最大缓冲能力：≥150样本（30架）。 |
|  |  |  | 8.2 大容量样本缓冲单元位于每个分析仪器接口处，提供样本进入分析仪器之前的缓冲，避免造成样本传输轨道的堵塞。 |
|  |  |  | 8.3 防护罩自动上锁功能，确保操作人员生物安全、杜绝环境污染样本和防止样本蒸发。 |
| 9 |  | 样本传送轨道 | 9.1 功能要求：用于与样本处理系统的连接，以构成实验室自动化系统。 |
|  |  |  | 9.2 系统按照LIS指令将标本自动传递到相应工作点，要求传递速度一定要大于各个功能处理的速度，避免造成堵塞。传递通道应是密闭的，可以避免样本传递过程中受到污染，以及使工作人员受到生物安全的隐患。 |
|  |  |  | 9.3 具有防护罩，物理隔绝被处理样本和工作人员，以确保生物安全和防止来自环境的污染。 |
|  |  |  | 9.4 连接转向单元：用于样本轨道传输的方向转换。 |
| 10 |  | 中间体软件系统 | 10.1 具有对在线样本的管理功能,可对样本实现在线、离线跟踪。 |
|  |  |  | 10.2 具有自动审核功能。 |
|  |  |  | 10.3 具备对处理后离线样本的管理复查，定位，寻找功能。 |
| 11 |  | 在线生化分析系统 | 11.1 生化分析速度：整机常规比色分析速度≥4000测试/小时。ISE测试速度≥900测试/小时。同时分析项目≥140项，分析方法包括终点法、两点法、速率法等，并且具有单浓度，多点校准功能。 |
|  |  |  | 11.2 样本自动重测功能：可以高值稀释，低值加量。液进行自动稀释，有单浓度多点定标功能。 |
|  |  |  | 11.3 针对单个项目进行多种反应时间任意设置功能，在方法学原理上满足不同项目在反应时间上的要求，反应时间≥10分钟。 |
|  |  |  | 11.4 恒温系统为水浴方式，温度控制精度高，温度波动范围为37℃±0.1℃。 |
|  |  |  | 11.5 反应杯：专利技术的UV塑料杯。 |
|  |  |  | 11.6 反应杯搅拌系统：采用非接触式（超声波）搅拌，可最大限度消除搅拌所带来的交叉污染； |
|  |  |  | 11.7 传送轨道采用三轨道设计，具有样品架自动超越、避让和复查样品待命功能。 |
|  |  |  | 11.8 具有软件与硬件连接并可运行的模块化系统，形成高效和优化样品流，减少人为误差。可进行外部双向通信。 |
|  |  |  | 11.9 试剂加注系统：具有液面检测，余量显示，不足预警，不足报警，效期管理，水平、垂直防撞的监测功能。 |
|  |  |  | 11.10 自动校准功能：自动稀释校准品，自动校准，校准失败自动封闭。 |
|  |  |  | 11.11 可观察化学反应的变化趋势：能提供反应过程和工作曲线的监测。校准追踪功能：可校准追踪，曲线观察，试剂性能自动监控，可选校准方式。 |
|  |  |  | 11.12 具有样品ID功能，可识别样品条形码种类NW7、Code39、ITF。 |

### 三、生化试剂及质控品要求

1、拟购试剂厂家的医学参考实验室需进入国际检验医学溯源联合委员会（JCTLM） 医学参考测量实验室列表行列，参考服务能力得到国际认可，需提供相应的证明文件。

2、拟购试剂厂家最近两年参加中国卫生部临床检验中心常规化学室间质评结果，参加的项目用户总数排名前十。

3、拟购试剂要在全国众多三甲医院中有使用，提供已通过ISO15189认可的实验室客户大于100家的用户名单。

4、所有项目均能提供正规的溯源报告，包含校准品的“靶值”和“不确定度”。

5、设备使用试剂涉能保证实验室检验项目的室内质控和室间质评达到国家卫生部和重庆市市临检中心较高要求水准。

6、拟购试剂和耗材按用户指定时间、地点发货。中标方须按冷链运输规定要求免费送达。

### 四、项目其他要求

★“全自动流水线试剂及耗材采购清单”限价不变，投标人投标时需对检验科生化试剂及质控品采购清单进行报价，并且报价不能超过限价，超过限价的报价无效，详见附件“全自动流水线试剂及耗材采购清单”。

## 第四篇  询价项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货。

（二）交货地点

交货地点：重庆市荣昌区人民医院。

（三）验收方式：

1、货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、成交供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

（四）实施要求：

★1、生化流水线系统及其配套生化检测仪器和所有配套设备需满足检验科正常业务需求，必要时请第三方专业机构进行验收，并由中标方承担所有因项目相关安装相关（水电等）工程改造（交钥匙工程）及验收等所有费用。

★2、设备联网医院LIS系统等相关费用由中标方负责。

### 二、报价要求

- 本次报价为人民币报价，包括但不限于包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、质量保证及售后服务

（一）自验收之日起，提供5年及以上的整机免费质保，在保修期内因货物的质量问题发生故障（因用户使用、保管、保养不当或非授权人员修理，以及台风、地震、火灾或其他不可抗力导致的产品故障除外）由中标方负责免费修理和更换零部件。

（二）成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，2小时内响应，在12小时内到达现场进行维修，24小时内无法解决故障须提供备用机服务。

（三）定期对仪器（每季度不少于一次）进行保养和维护，并提供每年不少于一次仪器性能验证和检验项目性能验证报告，杜绝隐患问题发生。

（四）中标方提供终生免费技术升级服务（包括系统和各种软件）。

（五）采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（六）采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（七）成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

### 四、付款方式

1、付款方式：转账支付

2、支付方式：交货并安装调试经验收合格后40日内支付合同金额的95%，剩余5%质保期满后无质量问题无息支付。

3、履约保证金：在签订合同前，成交供应商应向采购单位缴纳合同价的5%作为履约保证金。履约保证金在验收合格后5日内无息退还其履约保证金。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、附件、图纸及包装要求

无

### 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 1、定义

- 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- 1.3合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 2、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 3、合同价格

- 3.1合同价格即合同总价。

- 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- 3.3合同货物单价为不变价。

- 4、转包或分包

- 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按询价采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 询价项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 询价项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照询价文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

- 10、合同争议的解决

- 10.1当事人友好协商达成一致

- 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 11、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 12、合同生效及其它

- 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

采购项目名称：                               采购项目编号：

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： - 询价采购文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 - 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 - 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 - 其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）供应商及采购货物生产厂家基本情况、小微企业声明函、提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。（非小微企业不提供）

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他资料

1.其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）询价报价函

- 询价报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）技术响应偏离表

- 项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 询价项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 询价项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）税务登记证副本复印件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）上一年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。我公司符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，我公司对所投本采购项目的所有投标文件的真实性和合法性以及完整性负责。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）社会保险缴纳证明材料

（八）信用中国网站及中国政府采购网查询结果（查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件截止时间前）

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

1.1“信用信息”查询结果；

1.2“失信被执行人”查询结果；

1.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（九）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他应提供的资料

1、供应商及采购货物生产厂家基本情况表、小微企业声明函、提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.1供应商基本情况表（非小微企业不填写）

| - 项 目 |  | - 数据资料 | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 供应商 | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 2）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

1.2采购货物非供应商生产的,其生产厂家基本情况表（非小微企业不填写）

| - 采购货物生产厂家 | - 生产厂家名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 企业性质 |  |  |
|  | - 职工人数 |  |  |
|  | - 销售额 |  |  |
|  | - 资产总额 |  |  |
|  | - 备注：如果有多个采购货物，应分别填写相关信息。 |  |  |

（供应商公章）

- 年   月   日

- 注：

- 1）如采购货物非供应商生产的，还需提供其生产厂家的基本情况表；

- 2）以上内容按工业和信息化部、财政部等4部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》的规定（工信部联企业〔2011〕300号）填列，以企业上一年度末数据为准。

- 3）按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，若供应商为联合体的，联合体各方分别填列此表。

- 1.3小微企业声明函（非小微企业不填写）

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本公司郑重声明：

- 1、本公司为        （请填写：小型、微型）企业。

- 2、本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物由本企业制造。

- 或者（本公司参加      单位的      项目采购活动的所有货物提供其他     （请填写：小型、微型）企业制造的货物。）

- 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年   月   日

- 1.4提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。（非小微企业不提供）

2、联合体共同联合协议（如果有）

3、其他资料

3.1其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）