重庆市荣昌区人民医院

采购需求公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗设备维保服务进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介产品明细

| 序号 | 设备名称 | 预算单价（万元） | 预算价（万元） | 数量（台） | 服务期限（年） | 设备型号 | 当前质保结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联影CT 528（外科楼）全保服务 | 40 | 120 | 1 | 3 | UCT528 | 2024.6.22 | 全保 |
| 2 | 联影CT 530（门诊）全保服务 | 55 | 165 | 1 | 3 | UCT530 | 2024.3.15 | 全保 |
| 3 | 应急中心GE CT技术保服务 | 9 | 27 | 1 | 3 | Optima CT520 | 2024.3.29 | 技术保 |
| 4 | SPECT/CT技术保服务 | 5 | 15 | 1 | 3 | NM/CT 860 Advance | 2024.3.16 | 技术保 |

- 二、维保要求

- （一）联影CT 528（外科楼）全保服务、联影CT 530（门诊）全保服务维保要求。

- 整机全保：包含不限次数人工及更换排除故障所需所有备件。

- 具体服务内容包括：

1.远程电话支持：提供常设 24 小时服务专线，资深工程师电话在线答疑，协助院方分析设备故障并及时解决问题，如无法排除故障，则到现场进行故障处理。

2.不限次紧急人工服务：在远程电话支持无法根本解决问题时，第一时间安排工程师24 小时之内到达医院。

3.预防性保养：提供一年 4次的保养服务，以保证设备处于最佳运行状态，保养包括 机器整机清洁、性能测试及校准、机器电气检修及软件的正常维护、非紧急的补救性维修和确保系统正常运行的其他检修。

4.技术巡检：根据设备运行状况，不定期进行现场或电话巡检。

现场巡检要求：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：1）制定检查计划；2）机械安全检查；3）电气安全检查；4）记录检查结果。

5.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：1）制定检查计划； 2）图像质量（效果）检查；3）评判参数结果；4）记录检查结果；5）提供建议性升级。

6.开机率： 保证全年（按 365 天计算）95%的开机率，即宕机时间 ≦18 天（365*5%=18）,如没有满足开机率，每超出一天，保修期顺延 2 天（不含因备件采购延迟的时间）。

7.零备件更换：在合同有效期内，更换排除故障所需所有备件（备件必须为原厂原装备件）。

8.根据设备使用情况和医院要求，对相关人员进行相关技能及操作培训。

9.更换主要配件后请有资质的第三方进行验收检测。

（二）应急中心GE CT、SPECT/CT技术保服务要求。

1.远程电话支持：提供常设 24 小时服务专线，资深工程师电话在线答疑，协助院方分析设备故障并及时解决问题，如无法排除故障，则到现场进行故障处理。

2.不限次紧急人工服务：在远程电话支持无法根本解决问题时，第一时间安排工程师24 小时之内到达医院。每次进行维保工作后均应出具正规维保工作报告。

3.预防性保养：提供一年4次的保养服务，以保证设备处于最佳运行状态，保养包括机器整机清洁、性能测试及校准、机器电气检修及软件的正常维护、非紧急的补救性维修和确保系统正常运行的其他检修。

4.技术巡检：根据设备运行状况，不定期进行现场或电话巡检。

现场巡检要求：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：1）制定检查计划；2）机械安全检查；3）电气安全检查；4）记录检查结果。

5.质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到质量标准：1）制定检查计划； 2）图像质量（效果）检查；3）评判参数结果；4）记录检查结果；5）提供建议性升级。

6.开机率： 保证全年（按 365 天计算）95%的开机率，即宕机时间 ≦18 天（365*5%=18）,如没有满足开机率，每超出一天，保修期顺延 2 天（不含因备件采购延迟的时间）。

7.更换配件由维保方负责免费安装调试；

8.根据设备使用情况和医院要求，对相关人员进行相关技能及操作培训。

9.更换主要配件后请有资质的第三方进行验收检测。

三、填写资料及要求。按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件2），需提供纸质件（双面打印加盖公章），医学装备推介产品参数表需提供纸质件及电子版（word版）。

四、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。五、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科2；联系人：龚老师（023-46331842），电子版提前发送至邮箱2793557627@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备序号+设备名称+公司名称。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年1月13日17：30。(公告15日)

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各供应商自行准备推介产品PPT，5分钟时间对产品进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

5.联系电话：023-46331842

附件：推荐文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2023年12月28日

附件

项目名称：

推

荐

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

一、营业执照

二、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

三、服务用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

四、服务合同（其他医院服务合同）