重庆市荣昌区人民医院

数字减影血管造影系统（DSA）维保市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院设备科拟对下述介入室数字减影血管造影系统（DSA）维保项目进行采购前期市场调查（询价）收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

一、推介项目明细

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 预算单价（万元） | 数量（台） | 服务期限（年） | 预算价（万元） | 当前维保结束时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字减影血管造影系统（DSA） | Optima IGS330 | 85 | 1 | 3 | 255 | 2025.5.24 | 全保 |

- 二、维保要求

1、整机全保服务(包含球管、探测器，含远程监控诊断报警及第三方产品，更换配件需为原厂全新）。更换重要配件（比如球管等）后需要请有资质的第三方进行验收检测，费用由乙方承担。合同签订后立即更换一支全新原装球管（提供承诺书，格式自拟）；

- 2、根据设备运行状况，不定期进行技术巡检。

- 3、每年4次定期预防性保养，保养包括机器整机清洁、性能测试及校准、机器电气检修及软件的正常维护、非紧急的补救性维修和确保系统正常运行的其他检修。保养项目按照使用说明书要求进行，每次保养维修完成后，工程师出具完整详细工作记录，由医院医学装备科和使用科室签字确认后，并存档。

- 4、安全检查：按照厂家设备标准及医院规定执行。制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

- 5、保证开机率95%以上，一年按365天计算，即每年停机不超过18天(超过一天服务期限顺延2天）。

- 6、若医院重大关键手术，需要工程师在手术前对设备进行检修，并在手术现场守护。

- 7、建立设备台账，记录出现的所有故障以及解决的办法和过程都有详细记录。为设备建立突发情况应急方案。

- 8、根据设备使用情况和医院要求，提供设备技术及简单维护维修培训。

- 9、提供常设24小时服务专线：接到报修电话后立即响应，工程师2小时内到达设备使用现场。（如未在规定时间内到达现场，采购人有权终止合同。）

10、供应商配备专职服务工程师不少于两人，负责设备维保工作，并具有设备维修工作3年以上工作经历，（提供同类型设备（DSA）维修工程师相关专业证书复印件（原件备查）、供应商为工程师缴纳近半年内社保证明并加盖投标人公章）。

注：以上要求需要提供证明材料而供应商未提供的，医院将视作未实质性响应，不会要求其参与推介会。

- 填写资料及要求

- 按格式要求填写《重庆市荣昌区人民医院医学装备推介资料》（见附件），需提供PDF电子版和纸质版（双面打印加盖公章）。

四、供应商资质要求

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：具备医疗器械（设备）维修或医疗器械售后服务资质。

五、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：联系人：龚老师（023-46331842），电子版（PDF）发送至邮箱2793557627@qq.com，电子版邮件命名方式为：数字减影血管造影系统（DSA）全保+公司名称。纸质版在截止时间前通过邮递方式递交。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2024年2月7日17：30。(15日)

3.推介会时间、地点：待定，由院方根据报名情况电话通知。

4.推介会要求：各供应商自行准备推介项目PPT，5分钟时间对推介项目进行介绍，5分钟时间回答院方提问。

附件：推介文件模板

重庆市荣昌区人民医院

2025年1月23日

项目名称：数字减影血管造影系统（DSA）全保

推

介

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

目录

- 一、......页码

- 二、......页码

- 、、、、、、

- 一、报价明细（自行设计）

二、近3年与其它医院维保该型号设备的合同或发票，项目名称和金额字迹清晰（＜3家则能提供多少家则提供多少家；≧3家仅筛选提供最有代表性的3家；1家都没有可以进行简短文字说明，但并不影响推介会进行）。

三、营业执照

四、授权文件

法定代表人身份证明书

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                            供应商法定代表人：

（供应商公章）

年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）