重庆市荣昌区人民医院综合介入与血管外科铅防护用品市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对综合介入与血管外科铅防护用品进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

| - 器械名称 | - 数量 | - 预算单价(万元) | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 医用射线防护服 | - 5（中号3、小号2） | - 1.275 | 1.产品设计要求符合YY0318-2000《医用诊断X射线辐射防护器具》第3部分:防护服和性腺防护器具、GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》等相关要求；防辐射片材的检测依据YY/T0292.1-2020医用诊断X射线辐射防护器具第一部分材料衰减性能的测定，提供检测报告。产品的技术参数防护依据标准YY/T0292.1-2020、GBZ147-2020 IEC 61331-1-2014 2材料要求：最新无铅柔软型环保无毒防护材料，单层材料厚度≤0.4mm多层重叠，每平米比重≤ 0.16kg；最新无铅超柔软无毒环保防护材料，单层材料厚度≤ 0.35mm，每平米比重≤ 0.14kg。 3款式要求：分体无袖、连体无袖、分体半袖、连体半袖多种样式。 4.面料：要求能抗菌、抗静电、防水、防污、抗撕裂，提供相关检测报告。 5.魔术贴：剥离次数≥10000次以上。四合扣子：确保品质，包边织带的出厂检测报告耐磨数据,缝线结实耐用 6.制作工艺：自动化裁切技术，切边圆滑，制作更方便；缝纫针具≤16mm，针孔更细，缝纫方式采用1cm≤3针，减少整件产品针眼数量。 7.其他服务：量体裁衣、每年每套铅衣提供清洁剂。 8.每年每件围脖赠送一个围脖布套1个。 |
| 防辐射帽 | - 5（中号3、小号2） | - 0.21 |  |
| 防辐射围领 | - 5（中号3、小号2） | - 0.225 |  |
| 合计 |  | - 8.55 |  |

- 二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供加盖公章的电子版。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品如为医疗器械需提供医疗器械注册证、使用说明书，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2025年2月25日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2025年2月19日