重庆市荣昌区人民医院泌尿外科输尿管内窥镜市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对泌尿外科输尿管内窥镜进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

| - 器械名称 | - 数量 | - 预算单价(万元) | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 输尿管内窥镜 | - 1 | - 3.6 | - 1.输尿管内窥镜由镜管、器械通道、注液通道、导光束接口、目镜罩组成。 2.1视场角2W:≥80°; 2.2设计光学工作距d0:≥10 mm; 2.3视场中心角分辨力rαd:≥0.7C/(°); 2.4光学镜的有效景深范围: ≥3～55mm; 2.5光能传递效率—有效光度率DM≤1600 cd/m2/lm; 2.6工作长度：≥430mm; 2.7工作直径：≤8/9.8Fr; 2.8器械通道直径：≥ 5Fr. 3.在工作距离处成像清晰，清晰范围不小于视场直径的≥70%，视场边缘圆整，照明光斑充满整个视场，超广角平面图像，图像无扭曲。 4.为了使用安装方便、消毒镜桥需与原有镜子匹配，并具有良好的密封性能和耐腐蚀性能。 5.安全要求符合GB9706.1-2007和GB9706.19-2000中关于医用电气设备的BF型应用部分的规定。 6.配置消毒器械盒 1个。 |

- 二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供加盖公章的电子版。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品需提供医疗器械注册证、使用说明书，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2025年2月25日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2025年2月19日