重庆市荣昌区人民医院

神经血管导引导管等耗材市场调查（询价）

公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商报价。

一、需求产品明细

| 序号 | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅内药物洗脱支架 | 1、支架直径：2.25mm-4mm,长度：7mm-20mm。 2、兼容5F导引导管。 3、兼容0.014英寸导丝,快速交换系统。 | 39600 | 1、用于颅内动脉粥样硬化性狭窄，参考血管直径为2.25～4.0mm，适用的病变长度小于等于15mm。2.雷帕霉素生物降解药物涂层； 3.快速交换球囊导管输送系统，有效长度145±10cm。 | 网上 |
| 2 | 颅内球囊扩张导管 | 快交球囊 1、0.016”头端外径 2、三翼折叠 3、快速交换式设计 4、160cm有效长度 | 10000 | 用于非急性期症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗，通过球囊扩张，改善颅内动脉血管的血流灌注。 | 网上 |
| 3 | 桡动脉通路导引系统 | 1.产品由内导管和外导管组成，分为6F和7F系列套装； 2.6F外导管内径0.072”，长度90,95,105,115cm；7F外导管内径0.079”，长度90,95,105cm； 3.配套内导管为5F导引导管，长度130、140cm，头端形状分为SIM2和MPA。 | 16800 | 用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；1.专管专用：专为经桡设计且有经桡适应症的桡管，不同规格、不同长度适用于不同的病变，手术更精准及安全。 2.真正同轴：长MPA、SIM2应用，使105/115cm桡管治疗颅内病变无需去掉Y阀或长交换，真正实现同轴操作。 3.简化操作：应用COATS技术五步操作，快捷完成手术，导管到位后无需额外增加支撑导丝。 | 网上 |
| 4 | 输送导管 | 1、可用长度：70/80/90/100/110/115cm； 2、内径具有0.081＂、0.089＂、0.096＂规格可供不同患者选择。 | 8800 | - 使用范围：适用于介入性器械的导入，协助介入性器械进入外周、冠脉和神经血管系统。 - 可用长度：70/80/90/100/110/115cm； - 内径具有0.081＂、0.089＂、0.096＂规格； - 头端具有直形、预塑形两种性状。 - 输送导管整体管身10个阶段复合导管组成； | 网上 |
| 5 | 微导管 | 1、亲水涂层，微导管直径：1.7F。 2、长度有150cm，160cm。 3、有直头，45度和90度选择。 4、柔软及支撑型两种。 | 4960 | 用于血管手术治疗，支撑导丝、注射造影剂、通过支架等。微导管由管座（鲁尔接头）和管体组成，管体远端带有铂铱合金显影环；管座的材质为聚碳酸酯，管体材质为 Pebax、304 不锈钢丝、PTFE、聚氨酯，显影环材质为铂铱合金。并配有塑形针、导引鞘和标尺。内径为0.017in，长度有150cm，160cm，头端形态有直头，45度和90度选择。 | 网上 |
| 6 | 导管鞘 | 1.内径0.088"，有效长度80、90、100cm，头端形状分为直型和弯型； 2.头端4cm柔软段； 3.70cm亲水涂层。 | 10800 | 1.高到位：头端4mm柔软段，安全高到位； 2.易输送：远端70cm亲水涂层，推送过程中输送性好，可有效避免血管痉挛； 3.强支撑：近端紧密编制结构，提供强大支撑。 | 网上 |
| 7 | 灌注导管Prowler Select Plus Infusion Catheter | MC21160C2 （内径0.021",外径2.8F/2.3F，长度160cm） | 8250 | 用于输送各种诊断剂、栓塞器械和治疗药剂进入冠脉、神经和外周血管，以实现导丝、导丝更换/支撑以及外周和冠状动脉血管的超选择性血管造影。 | 网上 |
| 8 | 神经血管球囊导管 | BGC-8F-095、BGC-9F-095 BGC-8F-085、BGC-9F-085 | 12000 | 用于协助血管内导管插入并备引导至颈动脉的目标血管内。1、产品型号包含8F、9F，长度85cm和95cm。2、8F内腔.087 可以兼容所有颈动脉支架、8及以下锁骨下支架。 | 网上 |
| 9 | 颅内血栓抽吸导管 | HC068L132 | 24600 | 产品内径为0.068inch，外径为6F，长度为132cm，全程有16个过渡节段；可搭配抽吸泵PMX220用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 网上 |
| 10 | 颅内血栓抽吸导管 | HC068L115 HC068L120 HC068L125 HC068L127 | 19800 | 内径为0.068inch，外径为6F，长度有115cm，125cm；全程有16个过渡节段；可搭配抽吸泵PMX220;用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉-M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，而且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA）或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。 | 网上 |
| 11 | 取栓支架 | RVV-I-3-10 RVV-I-3-20 RVV-I-4-15 RVV-I-4-20 RVV-I-5-20 RVV-I-5-30 RVV-I-6-20 RVV-I-6-30 | 19000 | 用于不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物（IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者，预期用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者颅内大血管中的血栓，从而恢复血流。为自膨式开放卷曲设计，可用于2.0mm-5.5mm血管内径，10、15、20、30mm长度血栓，装置总长度为1850mm。推送金属丝外表面具有亲水涂层。 | 网上 |
| 12 | 输送导管 | HS6F088L90M HS6F088L90 HS6F088L100M HS6F088L100 | 9600 | 用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统;内径为0.088inch，外径为8F，长度有80cm，90cm，100cm；头端有直头和弯头型号；全程9个过渡节段 | 网上 |
| 13 | 输送导管系统Neuron Max System | PNML6F0881004，PNML6F0881004M，PNML6F088904，PNML6F088904M，PNML6F088804，PNML6F088804M | 9999 | 用于介入性器械的导入，协助介入性器械深入外周、冠状和颅内血管系统；内径为0.088inch，外径为8F，长度有80cm，90cm，100cm；头端有直头和弯头型号；管身全程9个过渡节段。 | 网上 |
| 14 | 输送微导管 | VEL160STR | 4900 | 用于帮助将造影剂和闭塞弹簧圈输送到外周和颅内血管。内径0.635mm，外径为0.983mm-0.867mm，长度为164cm。 | 网上 |
| 15 | 微导管 | MC-I-18-153，MC-I-27-145 | 4200 | 用于特殊治疗产品（如栓塞材料、弹簧圈、取栓支架）的输送，以及在上述过程中灌注造影剂到外周及神经血管。内径为0.021inch、0.027inch，外径为2.F-2.8F、2.8F，总长度为158cm、150cm，有效长度为153cm、145cm | 网上 |
| 16 | 血栓抽吸导管系统Penumbra System | IAC71A、IAC71B、IAC71C、IAC71D、IAC71E、IAC81A、IAC81B、IAC81C、IAC81D、IAC81E. | 33800 | 1、型号长度95cm/105cm/115cm/125cm132cm 2、导管远端内腔0.071inch，0.081inch，远端外径2.08mm，2.34mm 3、0.071抽吸导管自带1.5mm外径导航导管，0.081inch抽吸导管自带1.75mm外径导航导管。 | 网上 |
| 17 | 血栓抽吸导管系统Penumbra System MAX | WM*ASC-4F153；WM*ASC-5F125;WM*ASC-6F125; WM*ASC-6F120；WM*ASC-6F132 WM*ASC-6F115;WM*ASC-7F125;WM*ASC-7F120;WM*ASC-8F115;WM*ASC-8F120;WM*ASC-8F130; | 22800 | 适用于神经系统颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑卒中患者进行血管再通，可配合负压吸引泵使用 双层一体化编织结构，保证管腔完整通过迂曲血管时不易打折 多节段管体设计，平稳过渡更易抵达血管远端保证高到位 导管头端柔韧耐用（抗椭圆化设计），降低因大负压抽吸变形的风险 参数1：导管外径同时具备五种类型：4F,5F，6F，7F，8F；参数2：长度范围包括115cm,120cm,125cm,127cm,132cm；参数3： 搭配附件：导航导引导管或内导管，便于通过颈内动脉虹吸弯段迂曲结构。 | 网上 |
| 18 | 球囊扩张导管 | BG8785U、BG8795U、BG8785C、BG8795C | 11800 | 1、大内径：0.087’’大内径，可以通过0.071’’中间管，简化临床器械选择，提升取栓效率。 2、偏心性独立充盈管腔，快速充泄球囊，高效控制血流，节省手术时间，实现快速再通。 3、跟进更有优势，为手术提供高到位和稳定支撑，保证手术安全： ①8个具有不同硬度聚合物组成的平滑过渡区，兼顾近端支撑性和远端柔顺性； ②增强的双股不锈钢立体编织贯穿整个工作长度，即使在曲折的解剖结构中也能保持良好的抗打折性能； ③远端覆盖20cm亲水涂层，可实现远端顺畅跟进。 | 网上 |
| 19 | 微导管 | 6622277021-ST 6617235021-ST 6617237021-ST 6622275021-ST 6624275021-ST 6627305021-ST | 4500 | 用于在诊断和/或治疗过程中将液体和/或其他器械或药剂选择性输送至神经血管的目标部位。1、独有150cm、170cm长度，更适配MEVO取栓等解决远端血管治疗器械无法输送到位的问题，同时可以帮助达到更远的血管的病变 2、塑形及塑型保持力优：远端高弹性热型性村料，塑形比例1.5:1 3、极佳通过性：近端编织，远端线圈，远端100cm亲水涂层 4、高适配性；可打胶、打圈、输送小颅内支架和取栓支架 5、独有0.024”内径，1.7/2.2/2.4/2.7F外径，小外径大内径，到位更好、输送支架更顺畅。 | 网上 |
| 20 | 亲水涂层造影导管 | HAC-PIG-04050；HAC-PIG-04065；HAC-PIG-04080；HAC-PIG-04100；HAC-PIG-04110；HAC-PIG-05065；HAC-PIG-05080；HAC-PIG-05090；HAC-PIG-05100；HAC-PIG-05110；HAC-PIG-05125；HAC-PIG-06080；HAC-PIG-06110；HAC-PIG-06125；HAC-MIV1-04110；HAC-MIV1-04125；HAC-MIV1-05110；HAC-MIV1-05125；HAC-MIV1-06110；HAC-MIV1-06125；HAC-MIV2-04110；HAC-MIV2-04125；HAC-MIV2-05110；HAC-MIV2-05125；HAC-MIV2-06110；HAC-MIV2-06125；HAC-MPB1-04080；HAC-MPB1-04100；HAC-MPB1-05080；HAC-MPB1-05100；HAC-MPB1-05125；HAC-MPB1-06080；HAC-MPB1-06100；HAC-MPB1-06125；HAC-MPB2-04080；HAC-MPB2-04100；HAC-MPB2-05080；HAC-MPB2-05100；HAC-MPB2-05125；HAC-MPB2-06080；HAC-MPB2-06100；HAC-MPB2-06125；HAC-SON1-04100；HAC-SON1-05100；HAC-SON1-06100；HAC-SON2-04100；HAC-SON2-05100；HAC-SON2-06100；HAC-SON3-04100；HAC-SON3-05100；HAC-SON3-06100；HAC-COB1-04080；HAC-COB1-04100；HAC-COB1-05080；HAC-COB1-05100；HAC-COB1-06080；HAC-COB1-06100；HAC-COB2-04080；HAC-COB2-04100；HAC-COB2-05080；HAC-COB2-05100；HAC-COB2-06080；HAC-COB2-06100；HAC-HEAD1-04100；HAC-HEAD1-04125；HAC-HEAD1-05100；HAC-HEAD1-05125；HAC-HEAD1-06100；HAC-HEAD1-06125；HAC-HEAD3-04100；HAC-HEAD3-04125；HAC-HEAD3-05100；HAC-HEAD3-05125；HAC-HEAD3-06100；HAC-HEAD3-06125；HAC-HIN-04100；HAC-HIN-05100；HAC-HIN-06100；HAC-REN-04100；HAC-REN-05100；HAC-REN-06100；HAC-SIM1-04100； | 480 | 用于注射或输入对照介质和/或液体，用于血管造影检查 | 网上 |
| 21 | 微导丝 | 导丝外径0. 014”；尖端14mm可塑形；长度为：115cm、208cm，315cm供不同部位使用选择。 规格： CGW14200, CGW14200S, CGW14300, CGW14300S, CGW14115EX； | 4980 | 神经血管导丝属于易操控导丝系列产品，带有可塑形头端。可与目前普通手术中使用的微导管（例如对神经与血管疾病进行血管内诊断与治疗时使用的微导管）配套使用。导丝头端的远端部分具有不透X射线功能。用千神经血管系统内有选择性地导入和放置导管和其他器械。 *1. 高分子熔覆， 绕丝与核心丝之间结合更紧密，增强导丝扭控； *2. 镍钛核心远端结合表面超滑亲水涂层40cm，在血管中柔顺性更佳， 可轻松到达颅内远端血管； *3.尖端14mm可塑， 可根据医生需要塑至指定形状； *4.不锈钢近端提供更强的推送力传导； *5.导丝有的 0.8g头端硬度，降低穿孔风险； *6.铂镶弹簧&含钨高分子材料护套双重显影，40cm； | 网上 |
| 22 | 颅内支架系统 | M003EZAS30150、M003EZAS30210、M003EZAS30240、M003EZAS40150、M003EZAS40210、M003EZAS40240、M003EZAS40300、M003EZAS45150、M003EZAS45210、M003EZAS45300 | 40000 | 该产品由自扩张导管、递送导丝及导引鞘组成，该产品可由0.017微导管释放的开孔式开放环镍钛合金支架；远端和近端各有3个标记点。 | 网上 |
| 23 | 微导管（Atlas支架微导管） | M0031681810；M0031681890 | 3142 | 用于帮助注入诊断性药物如造影剂，以及治疗性材料如栓塞用弹簧圈，用于外周血管、冠状血管及神经系统的血管；产品为单腔型导管，包装内带有一个塑形针，微导管内径0.017，是释放0.017支架的专用微导管。 | 网上 |
| 24 | 远端输送导管CEREBASE DA Guide Sheath | GS9070SD、GS9080SD、GS9090SD、GS9095SD | 9800 | 用于在神经血管内输送介入器械。全程一体化金属编织+12段柔软过度，术中推动管路时更轻松上到目标血管。1、全程一体化金属编织+多节段平稳过渡区：推送力和扭控力从近端到远端尖端一比一传递。 2、远端20cm亲水涂层：血管内输送更顺滑。 3、远端2cm灵活头端设计，轻松通过迂曲病变。 4、柔软、圆润头端设计：减少血管壁损伤。 5、薄壁工艺，提供远端优异抗打折性。 6、近端加强化，支撑力更强。 7、0.090英寸内径，0.107英寸远端外径。 | 网上 |
| 25 | 造影导管 | 各型号（含经桡西蒙2） | 300 | 用于对血管系统的选定部位输送不透X射线的造影剂。 | 网上 |
| 26 | 颅内球囊扩张导管 | OTW全型号 | 12000 | 用于颅内动脉粥样硬化性狭窄病人的介入治疗。1、微导管+球囊整体交换式设计 2、0.017”/0.021”/0.024”管腔内径 3、球囊选择性亲水涂层 4、低压/普压两种规格球囊。 | 网上 |
| 27 | 血栓保护装置 | 滤伞直径5/7.2mm，长度19/23mm；回收导丝有效长度190/315cm；回收导丝远端柔软/支撑/标准 | 14000 | 用于血管介入手术中为患者提供远端栓塞的保护，使用血管部位为颈动脉。产品由滤伞、回收导丝、输送导管、回收导管、导入鞘、导丝扭控器、冲洗注射器、冲洗接头组成。滤伞滤膜材料为嵌段聚醚酰胺，滤伞骨架材料为镍钛合金，骨架显影弹簧圈材料为铂钨合金，滤伞芯管材料为聚酰亚；1产品滤伞网孔大小恒定保持120um，能够稳定拦截细小斑块和血栓，更好防止远端栓塞 2不同于竞品滤伞滤膜材料为嵌段聚醚酰胺（Pebax），外覆亲水涂层，滤伞的回收和释放阻力更小，通过到位性能更好 3该产品为独立导丝设计，保护伞伞体可自由在保护伞导丝移动；保护伞导丝远端3cm设计更加柔软，整体系统具有更好的到位和通过性 4与同类产品相比，预置提供标准/柔软/支撑三种不同支撑力导丝，无需术中更换导丝，便捷满足临床不同治疗需求 | 网上 |
| 28 | 颅内远端血栓抽吸导管 | 1、规格：5F，6F可选； 2、有效长度约115cm、125cm、131cm、135cm； | 26000 | 用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通，且必须在症状发作的8小时内。不能使用静脉组织型纤溶酶原激活物(IV t-PA)或IV t-PA治疗失败的患者是该治疗的人选。1.该产品为一个单腔，硬度渐变导管，适用于对颅内大血管阻塞（颈内动脉、大脑中动脉—M1段和M2段、基底动脉和椎动脉内）继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再通。 2.内径0.071”外径≤0.083”；腔大壁薄，实现强劲的抽吸力，更小的导管外径，容易与介入手术器械兼容配合，更顺畅通过血管； *3. 超强的管口面积保持能力，使得与血栓有效接触面积更大，血栓抽吸效果更强； *4. 具有柔软渐变的12节段过渡，独有楔形斜口对接，远端段超软，中段过渡自然合理，近段支撑力强劲，实现优秀的到位性； 5.无创柔软头端设计，降低对血管的损伤；可蒸汽塑形头端约2cm，超柔软段约17cm； *6.独特的刚性缠簧和疏密编织使得导管的力学性能得到优化，兼顾柔软性、支撑性，以及超强抽吸负压承受力，实现远端血管的到位及血栓抽吸； *7.具备极致的抗弯折能力，更能保持完整的圆形管腔，坚实耐用。 | 网上 |
| 29 | 取栓支架 | FG10300325、FG10300430、FG10300535、FG10300635 | 18000 | 用于在症状发作8小时内移除缺血性脑卒中患者大血管（包括颈内动脉、大脑中动脉M1中的血栓，从而恢复血流。多点显影标记，头端，中部，尾端均有显影点；术中精准判断独有4040/5040/6040 长规格型号，减少逃逸 | 网上 |
| 30 | 神经血管导引导管 | 6F-072-90 6F-072-100 | 8800 | 1.产品主要由导管、可分离导入鞘和塑形针组成。2.导管主要由导管座、应力释放管、管体及显影环组成。3.有内腔0.072英寸的90cm和100cm两种规格。4.一次性使用，环氧乙烷灭菌，保质期不少于3年。5.适用于经桡动脉在神经血管系统建立通路。 | 网上 |
| 31 | 神经血管造影导管 | AGC4F65-PIG，AGC4F80-PIG，AGC4F100-PIG，AGC4F110-PIG，AGC4F100-SIM Ⅰ，AGC4F125-SIM Ⅰ，AGC4F135-SIM Ⅰ，AGC4F100-SIM Ⅱ，AGC4F125-SIM Ⅱ，AGC4F135-SIM Ⅱ，AGC4F100-SIM Ⅲ，AGC4F125-SIM Ⅲ，AGC4F135-SIM Ⅲ，AGC4F100-DW，AGC4F125-DW，AGC4F135-DW，AGC5F65-PIG，AGC5F80-PIG，AGC5F100-PIG，AGC5F110-PIG，AGC5F100-SIM Ⅰ，AGC5F125-SIM Ⅰ，AGC5F135-SIM Ⅰ，AGC5F100-SIM Ⅱ，AGC5F125-SIM Ⅱ，AGC5F135-SIM Ⅱ，AGC5F100-SIM Ⅲ，AGC5F125-SIM Ⅲ，AGC5F135-SIM Ⅲ，AGC5F100-DW，AGC5F125-DW，AGC5F135-DW | 880 | 1.导管由管体、柔软头端、导管座、抗折管组成。2.导管为非水合性导管。3.有4F内腔0.040英寸和5F内腔0.043英寸，型号有长65cm、80cm、100cm和110cm的PIG型，还有100cm、125cm、135cm的SIMⅠ、SIMⅡ、SIMⅢ和DW型。4.一次性使用，环氧乙烷灭菌，保质期不少于3年。5.适用于经桡动脉途径将造影剂和导丝输送到神经血管系统（椎动脉及颈总动脉及以下）中指定位置。 | 网上 |
| 32 | 止血贴救急絆創膏 | No.120P | 180 | 1.止血贴由护垫、加压板、胶带构成。2.胶带尺寸为大于等于120mm×40mm，材质由聚氨酯无纺布+丙烯胶粘剂组成。3.胶带拉伸率大于 220%，回复率不小于80%，无需解压，自动释放压力。4.加压板尺寸为大于等于36mm×30mm，材料为聚丙烯。 | 网上 |
| 33 | 经桡神经血管远端通路导引导管 | DAC6F-072-95 DAC6F-072-105 | 17800 | 1.该产品由输送导管、适配导管和支撑导管组成，另有止血阀、Y阀、塑形针作为配件。 2.输送导管由导管座、应力释放管、管体和显影环组成，管体外表面全段涂覆亲水涂层，外径2.6mm。3.有内腔0.088英寸的80cm、90cm和100cm等各种规格。4.适配导管由管体、柔软头端、导管座、抗折管组成，6F的内腔0.047英寸，型号有长115cm、125cm和135cm的SIMⅡ型适配导管，且头端有15cm亲水涂层。 5.支撑导管由导管座和管体组成。6.一次性使用，环氧乙烷灭菌，保质期不少于3年。 7.适用于经桡动脉将介入性器械导入（椎动脉V2段或颈内动脉C2段），协助介入性器械进入颅内血管系统。 | 网上 |
| 34 | 颅内取栓支架 |  | 19000 | 1.支架全身显影，可以实时观察支架位置，判断支架打开、血栓嵌合以及病变情况。 2.支架直径有3.0mm/4.0mm/5.0mm/6.0mm；有效长度有12cm/21cm/26cm/30cm/40cm，且所有型号规格都可以通过0.021in微导管。 3.支架为激光雕刻闭环支架，径向支撑力适中；推送杆导丝为0.016in可做Basis技术。 | 网上 |
| 35 | 颈动脉球囊扩张导管 | LEO2020、LEO2030、LEO2040、LEO2520、LEO2530、LEO2540、LEO2520、LEO2530、LEO2540、LEO3020、LEO3030、LEO3040、LEO3520、LEO3530、LEO3540、LEO4020、LEO4030、LEO4040、LEO4520、LEO4530、LEO4540、LEO5020、LEO5030、LEO5040、LEO5520、LEO5530、LEO5540、LEO6020、LEO6030、LEO6040、LEO6520、LEO6530、LEO6540、LEO7020、LEO7030、LEO7040 | 5900 | 1.优异的扩张性：选用PEBAX球囊体材料，拥有更高的耐压值和优异的扩张性能。 2.超低头端外径及球囊体折叠后外径，通过狭窄斑块的性能优异通过性更好。 3.额度爆破压：球囊直径2.0-5.5mm不高于14atm，球囊直径6.0-7.0mm不高于12atm，更安全。 | 网上 |
| 36 | 栓塞保护器 | PER-03-190.PER-04-190.PER-05-190.PER-06-190.PER-07-190.PER-03-320.PER-04-320.PER-05-320.PER-06-320.PER-07-320 | 15000 | 1.独立运动扭控导丝设计，可允许导丝进行一定幅度的扭控和推送运动，保证术中或交换操作时滤伞的稳定，避免滤伞发生位移和极大降低血管痉挛的风险。 2.独立导丝可先行通过复杂狭窄病变区域，易于后续保护伞通过到位及降低潜在斑块脱落的风险。 3.为保证手术的安全性，网孔孔径面积小于或者等于100微米，保持前向血流的同时具有优异的栓子捕获能力，降低术中术后并发症的比例。 4.滤伞直径3mm/5mm/7mm。 5.同心圆镍钛支柱和外展大网孔，提供极佳的滤伞贴壁性。 | 网上 |
| 37 | 神经血管递送辅助导管 | TVS6F125-SIM Ⅰ TVS5F135-SIM Ⅱ TVS5F145-DIM TVS6F145-SIM Ⅲ TVS6F135-SIM Ⅰ TVS6F135-SIM Ⅲ TVS6F125-SIM Ⅱ TVS5F125-SIM Ⅰ TVS6F145-DIM TVS6F145-SIM Ⅰ TVS5F135-DIM TVS5F145-SIM Ⅱ TVS6F125-DIM TVS5F135-SIM Ⅰ TVS5F125-SIM Ⅲ TVS6F125-SIM Ⅲ TVS5F125-DIM TVS5F145-SIM Ⅰ TVS6F135-SIM Ⅱ TVS5F145-SIM Ⅲ TVS6F145-SIM Ⅱ TVS5F125-SIM Ⅱ TVS5F135-SIM Ⅲ TVS6F135-DIM | 11800 | 1.该产品由头端、管体、抗折管和导管座组成。 2.有5F内腔0.041英寸和6F内腔0.047英寸，型号有长125cm、135cm和145cm的SIMⅠ、SIMⅡ、SIMⅢ和DIM型。 3.一次性使用，环氧乙烷灭菌，保质期不少于3年。 4.适用于经桡动脉在神经血管系统中，辅助递送介入或诊断器械到目标血管（颈内动脉或椎动脉）。 5.头端有15cm亲水涂层。 | 网上 |
| 38 | 经桡动脉神经血管输送导管系统 | TCSW6F80 TCSW6F90 TCSW6F100 TCS6F80 TCS6F90 TCS6F100 | 21800 | 1.该产品由输送导管、适配导管和支撑导管组成，另有止血阀、Y阀、塑形针作为配件。 2.输送导管由导管座、应力释放管、管体和显影环组成，管体外表面全段涂覆亲水涂层，外径2.6mm。 3.有内腔0.088英寸的80cm、90cm和100cm等各种规格。 4.适配导管由管体、柔软头端、导管座、抗折管组成，6F的内腔0.047英寸，型号有长115cm、125cm和135cm的SIMⅡ型适配导管，且头端有15cm亲水涂层。 5.支撑导管由导管座和管体组成。 6.一次性使用，环氧乙烷灭菌，保质期不少于3年。 7.适用于经桡动脉将介入性器械导入，协助介入性器械进入颅内血管系统。 | 网上 |
| 39 | 微导管 | 21MC150 21MC155 27MC150 27MC155 | 5080 | 1.具有高到位：导管远端采用镍钛线圈设计，使得导管远端具备较强的柔顺性，能够顺应颅内迂曲血管，安全高到位；导管近端采用不锈钢编织工艺，推送力能很好地传输到导管远端，使得导管推送顺畅，跟踪性强；也保证导管近端支撑性好，具有较强的抗扭折能力，保证器械快速到位。2.可视方面：双显影Mark+圆润化柔软头端：安全到位，不伤血管。3.有1550mm长度，使得到位性更高，适配性强。 | 网上 |

注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易。

- 填写资料及要求。

按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，须提供纸质件的扫描件，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”，并提供word版或excel报价表，如有未报价的耗材，请按照顺序空行。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：耗材序号+耗材名称+公司名称，报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年6月23日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年6月18日

附件1 报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码（或体外诊断试剂代码） | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询（体外诊断试剂无需提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不得调换顺序，如果多规格产品对应同一序号产品可添加新行。

- 如有不报价产品，对应的表格请留空。

- 电子版请附上该表格的word版或excel版。