- 询价通知书

项目名称：荣昌区人民医院模拟除颤训练系统等一批设备采购

采购人：重庆市荣昌区人民医院

2025年7月

- 目   录

第一篇  询价采购邀请书	2

一、询价内容	2

二、资金来源	2

三、询价资格	2

四、询价相关说明	2

五、保证金	2

六、采购项目需落实的政府采购政策	2

七、其它有关规定	3

八、联系方式	3

第二篇  询价项目技术（质量）需求	4

一、项目一览表	4

二、其他要求	5

第三篇  询价项目服务需求	7

一、交货时间、地点、验收方式及合同期限	7

二、质量保证及售后服务	7

三、 报价要求	8

四、结算及付款方式	8

五、知识产权	8

六、培训	8

七、其他要求	8

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	9

一、采购程序	10

二、评定成交的标准	10

三、无效报价	10

四、采购终止	11

第五篇  供应商须知	12

一、询价费用	12

二、询价通知书	12

三、报价要求	12

四、成交供应商的确定和变更	13

五、成交通知	14

六、关于质疑和投诉	14

七、签订合同	15

八、项目验收	15

第六篇  合同草案条款	16

第七篇  响应文件格式要求	19

一、经济部分	20

二、技术（质量）部分	21

三、服务部分	24

四、资格条件及其他	26

## 第一篇  询价采购邀请书

荣昌区人民医院对荣昌区人民医院模拟除颤训练系统等一批设备进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

### 一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价 （元） | 保证金 （元） | 成交供应商（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荣昌区人民医院模拟除颤训练系统等一批设备采购 | 92272 | 无 | 1 | 工业 |

### 二、资金来源

自筹资金

### 三、询价资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 四、询价相关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“重庆市荣昌区人民医院官网”(http://www.cqrc120.com/)上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论潜在供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取询价通知书期限：

1、询价通知书提供期限：2025年7月18日至2025年7月24日。

2、报名方式：询价当天现场报名。

（四）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

（五）递交响应文件地点：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼采购办3。

（六）响应文件递交开始时间：2025年7月24日北京时间9时00分。

（七）响应文件递交截止时间：2025年7月24日北京时间9时30分。

（八）询价开始时间：2025年7月24日北京时间9时30分。

### 五、保证金

无

### 六、采购项目需落实的政府采购政策（如果有）

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“重庆市荣昌区人民医院官网”(http://www.cqrc120.com/)上发布，请各供应商注意下载或到荣昌区人民医院采购办领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体响应，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市荣昌区人民医院

联系人：周老师（科教科）            张老师（采购办）

电  话：023-46331891                023-46331363

（二）监督机构：重庆市荣昌区人民医院纪律检查室

联系人：诸女士

电  话：023-46331880

地  址：荣昌区后西街169号（原老保健院内）

## 第二篇  询价项目技术（质量）需求

### 一、项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模拟除颤训练系统 | 1 | 套 | 28000 | 28,000 |
| 2 | 女性导尿仿真平台 | 2 | 台 | 3200 | 6,400 |
| 3 | Smart心肺复苏模拟人系统 | 1 | 套 | 7,800 | 7,800 |
| 4 | 经典成人气管插管模型 | 2 | 个 | 4000 | 8,000 |
| 5 | 静脉输液臂训练 | 2 | 个 | 2500 | 5,000 |
| 6 | 动脉采血穿刺模型 | 2 | 个 | 3800 | 7,600 |
| 7 | 带解剖结构臀部注射模 | 2 | 个 | 3000 | 6,000 |
| 8 | 腹腔穿刺平台 | 1 | 台 | 4500 | 4,500 |
| 9 | 成人胸腔穿刺模型平台 | 1 | 台 | 5910 | 5,910 |
| 10 | 佩戴式臀部肌肉注射平台 | 2 | 台 | 1000 | 2,000 |
| 11 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 个 | 6000 | 6,000 |
| 12 | 新生儿气管插管模型 | 1 | 个 | 1182 | 1,182 |
| 13 | 缝合练习腿平台2.0 | 1 | 个 | 680 | 680 |
| 14 | 缝合练习手臂模型（有器械） | 1 | 套 | 600 | 600 |
| 15 | 新生儿生长指标评定及护理平台 | 1 | 台 | 1000 | 1,000 |
| 16 | 海姆立克训练平台 | 1 | 个 | 1600 | 1,600 |

### 技术参数要求及配置

（一）模拟除颤训练系统技术参数及配置清单

1、≥8寸高分辨率（≥1024*768）彩色液晶触摸屏。具有和真实除颤监护仪相似的外形及操作界面。除颤仪自带1*网络接口、2*USB接口、1*HDMI接口。可通过有线或无线方式和其他系统通讯，可将仪器操作界面实时投屏到外部显示系统，可根据使用场景需要灵活配置导联线、血氧探头、袖带、体温探头、CO2采样管、B超探头等相应附件。

2、可通过220V交流电源供电也可通过内部电池供电使用。使用内部电池供电时，使用时间不低于4个小时。

3、可通过点击触摸屏完成设备操作，也可通过实体按键进行除颤、AED模式快速切换、能量调节以及充放电操作，充放电伴有充电、放电音效。实体旋钮采用无极旋钮设计，可通过旋转旋钮移动屏幕焦点，到达指定功能位置，按下功能旋钮确认并执行某项操作。

4、除颤手柄使用时可调整为成人或儿童模式，静置时和除颤仪锁定，可通过除颤手柄完成能量调节及充放电操作。

5、除颤监护仪具备AED模式、除颤模式、监护模式和起搏模式。AED模式下具备语音、动画引导功能；除颤模式下，可根据除颤要求设置同步或非同步、单向波或双向波、选择除颤能量并进行操作计时；监护模式下可监护心电、血氧饱和度、呼吸、二氧化碳、血压（动脉血压、中心静脉压、肺动脉压、无创血压）、心输出量等监护参数，各参数可分别设置报警阈值及报警音量；起搏模式下，可实现心脏起搏操作。

6、除颤仪具备抢救记录功能，可记录抢救过程中所使用药品（阿托品、多巴胺、肾上腺素、利多卡因、胺碘酮等）情况，施救手段（心肺复苏、吸氧、通气、固定、止血、包扎等）情况以及病人实时生命体征情况。抢救记录可保存回看。

（二）女性导尿仿真平台技术参数及配置清单

1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。

2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。

3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。

4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。

5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。

6、科技型膀胱冲洗操作练习。

7、模型配有≥2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理。

8、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠。

9、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换。

10、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换。

产品配置清单：

高级女性导尿模型  1 台

成人导尿管  1根

成人灌肠管  1根

可换臀大肌注射块  2块

可换股外侧肌注射块  2块

注射器5ml  1支

注射器50ml  1支

膀胱冲洗引流袋  1个

帆布手提包  1只

（三）Smart心肺复苏模拟人系统技术参数及配置清单

执行标准：国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。

1、全身模拟人具备真实的口腔（牙齿、舌头）、气道、食道、肋骨等解剖结构，瞳孔具备对光反射功能，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

2、模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。

3、模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物；

4、系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。

5、系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。

6、模拟人具备气管插管功能。
7、模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。

8、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。  
9、三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。

10、手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. 
·按压深度过少时、合适时、过大时，条形颜色明显区分。

·按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。

11、手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml

·吹气量过少时、合适时、量过大时。 条形颜色明显区分。

·吹气时，具有虚拟肺同步显示。

12、手机系统上弧形显示操作频率：

·每分100次以下时、 100-120次/分时、 ·每分120次以上时。弧形颜色明显区分

13、监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。

14、考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。

15、成绩管理：记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。

16、系统可显示操作日志：系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。

17、模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。

产品配置清单：

移动交互式心肺复苏模拟人 1台

头罩（含小白盒） 1套

电源适配器（12.6V/2A） 1个

可更换脸皮  2张

可更换颈皮  2张

可更换肺袋   4个

传感器小弹簧  4个

耳塞   6个

口腔异物  2个

一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒

心肺复苏操作垫  1张

豪华手拉推式硬塑箱 1个

（四）经典成人气管插管模型技术参数及配置清单

1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。

2、活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感受.

3、舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门.

4、显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压.

5、可指示环甲膜穿刺部位.

6、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。

7、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。

8、进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。

9、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能

10、观察对比一侧正常与另一侧散大之瞳孔。

11产品配置清单（至少包含以下产品）：

电子人体气管插管训练模型 1台

气管插管控制盒 1个

电源适配器 1个

成人气管插管含导丝（ID 6.5） 1套

注射器（5ml） 1支

豪华便携式铝塑箱 1只

（五）静脉输液臂训练技术参数及配置清单

1、系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家静脉手臂。

2、系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。

3、系统可模拟静脉血液循环，穿刺时有回血。

4、系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。

5、可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。

6、循环器带凹槽，可以放置穿刺手臂，方便操作。

7、手臂上分布的多条主要静脉血管系统，如头静脉、贵要静脉

8、可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。

9、可进行三角肌部位的肌肉注射。

10、上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。

11、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。

12、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺且不渗漏。

13、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便，经济实用。

14.产品配置清单：

高级静脉血液循环装置 1 台

电源适配器1套

静脉穿刺手臂模型1个

底板及调节输液架1套

输液袋及连接管道（200ml）1套

静脉输液针1支

注射器5ml1支

可更换血管1套

可更换手臂皮肤1张

橡皮止血带1根

橡皮管夹2个

模拟血粉1瓶

润滑粉1盒

一次性防水尘布垫1包

扎带4根

（六）动脉采血穿刺模型技术参数及配置清单

1、系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家动脉手臂。

2、系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。

3、系统可模拟动脉血液循环，触及动脉时有动脉搏动，穿刺时有回血。

4、系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。

5、可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。动脉搏动速度可调。

6、循环器带凹槽，可以放置穿刺手臂，方便操作。

7、可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺。
8、模拟血液回流。
9、皮肤和动脉血管可更换。
10、上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习。
11、可进行三角肌部位的肌内注射。

12.产品配置清单（至少包含以下产品）：

高级动脉血液循环装置 1 台

动脉穿刺手臂模型 1 个

电源适配器1 个

注射器5ml 1 支

可换血管（2.0m）1 套

可换手臂皮肤 1 瓶

模拟血粉 1 盒

润滑粉 1 份

一次性防水尘布垫 1 份

（七）带解剖结构臀部注射模型技术参数及配置清单

1、体表解剖结构准确，结构包括：近端股骨、大转子、髂前上棘、髂后上棘及骶骨。
2、左臀部外上四分之一可卸下，便于观察确认其内部结构、臀中肌、臀大肌的肌肉、坐骨神经和血管结构,有利于讲授和训练时进行对比。
3、可进行三种肌肉注射方法的训练：背侧臀部注射法、腹侧臀部注射法和骨外侧肌注射法。
4、手感质地真实，经久耐用，进针痕迹不明显。

5.产品配置清单：

高级臀部肌内注射与解剖结构模型  1 台

注射器5ml  2支

一次性防水尘布垫  1包

豪华便携式铝塑箱  1只

（八）腹腔穿刺平台技术参数及配置清单

1、模型尺寸自然大，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。

2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。

3、模型方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等

4、模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。

5、可进行无菌操作流程练习。

6、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。

7、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换。

8.产品配置清单：

腹腔穿刺仿真病人模型 1台

腹腔穿刺外皮 3张

腹腔穿刺针(9号腰椎穿刺针代用) 1支

输液袋（1200ml） 1个

注射器10ml 1支

注射器50ml 1支

模拟血粉 1瓶

润滑粉 1盒

一次性防水尘布垫 1包

（九）成人胸腔穿刺模型平台技术参数及配置清单

1. 穿刺模拟人

模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。

模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。

模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。

体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。

可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。

穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音

2. 遥控器:共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键

“胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。

“腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。

“模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。”

“声音”键，停止正在播放语音。

3. 胸腔穿刺：

多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。

当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。

进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。

穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。

若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误”。

4. 腰椎穿刺：

逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。

当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。

当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。

可实现两个人对腰椎穿刺的操作。

可进行侧卧位的腰椎穿刺。

腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误” 。

5.产品配置清单（至少包含以下产品）：

高级综合穿刺术技能训练模拟人（前倾座位） 1台

模拟人背心 1件

电源适配器1个

遥控器 1个

不锈钢座椅架 1个

透明腰垫 1个

注水管1根

出水管 1根

胸腔穿刺针 1支

腰椎穿刺针（12号） 1支

注射器5ml 1支

注射器50ml 1支

模拟血粉 1瓶

润滑粉 1盒

一次性防水尘布垫 1包

（十）佩戴式臀部肌肉注射平台技术参数及配置清单

1、模型具有骨性标志、三角肌与电子警示系统组成为主要功能

2、该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。

3、模拟仿真成人肩膀上肢结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。同时，皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。

4、可练习三角肌肌内注射与上臂皮下注射操作

5、模型解剖精确，注射位置深度过深均有红色灯光显示及电子报警声提示。

6、允许注入模拟液体，由排液管排出。

7.产品配置清单：

高级电子上臂肌肉注射训练模型  1 台

注射器5ml  1支

通讯线  1根

模拟血粉    1瓶

润滑粉   1盒

一次性防水尘布垫  1包

豪华便携式铝塑箱  1只

（十一）腰椎穿刺模型技术参数及配置清单

1、模型自然大、质地柔软、触感真实、外观形象逼真，骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。

2、模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。

3、腰部解剖结构准确，体征标志明显。

可模拟腰椎穿刺的真实情节

进针至黄韧带时有阻力

穿透黄韧带有落空感

进针入硬膜外腔时，有负压产生

进针入蛛网膜下腔时有模拟脑脊液流出

4、可用于以下操作：

腰椎穿刺

硬膜外阻滞

腰部麻醉

尾神经阻滞

骶神经阻滞

腰交感神经阻滞

5.产品配置清单：

腰椎穿刺术技能训练模拟人（侧卧位） 台 1

底板及调节输液架 套 1

输液袋200ML及连接管道（含快速接头） 套 2

橡皮管夹 个 2

扎带 根 10

腰椎穿刺针(9号） 支 1

注射器5ml 支 1

注射器50ml 支 1

一次性防水尘布垫 包 1

（十二）新生儿气管插管模型技术参数及配置清单

1、逼真的新生儿解剖结构。

2、经口、鼻气管插管。

3、仿真材料的功能模拟。

4、可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。

5、模型尺寸：自然大。

6.产品配置清单（至少包含以下产品）：

新生儿气管插管模型  1台

新生儿气管插管（ID3.5）1根

（十三）缝合练习腿平台技术参数及配置清单

1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。
4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。
5、配有切开缝合器械和缝合针线。

6.产品配置清单：

高级外科缝合下肢模型 1台

持针钳 1把

有齿镊1把

医用缝合针（角，3/8弧，7*20）1包

医用真丝编织线（4/0,25m）  1卷

润滑粉  1瓶

帆布手提包  1只

（十四）缝合练习手臂模型（有器械）技术参数及配置清单

1、模型造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型
2、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。
3、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。
4、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。
5、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。

6、配有切开缝合器械和缝合针线。

7.产品配置清单：

高级外科缝合手臂模型  1台

持针钳  1把

有齿镊  1把

医用缝合针（角，3/8弧、7*20）1包

医用真丝编织线（4/0、25m） 1卷

润滑粉  1瓶

帆布手提包 1只

（十五）新生儿生长指标评定及护理平台技术参数及配置清单

1、模型特点：模型形象逼真、操作真实、结构合理和经久耐用等特点。

2、产品功能：可作为生长发育评估，婴儿洗澡，更换衣物和尿片以及脐部护理等训练和示教工具。

3、模型尺寸：自然大。

4.产品配置清单：

高级足月胎儿模型  1 台

（十六）海姆立克训练平台技术参数及配置清单

1、在进行防窒息急救教育训练的时候，训练马甲可穿戴学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道的异物。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，体验窒息自救、急救、达到救人训练的教学目的。

2、可穿戴于学员身上进行训练。

3、外观较为逼真，具有能压缩的腹部，练习腹部按压（即海姆立克手法）。

4、具有模拟的气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物。

5.产品配置清单：

成人海姆立克背心 1套

口腔异物  5个

## 第三篇  询价项目服务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

- （一）交货时间

采购合同签订后30个日历日内交货，并完成安装调试。

- （二）交货地点

交货地点：重庆市荣昌区人民医院指定区域。

- （三）验收方式

1.货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，所以设备提供至少2年免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。必要时备机使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

- 2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的货物、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

（一）合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）

（二）成交供应商在交货并安装调试经验收合格后，成交供应商提交合法有效的增值税发票30日内支付合同金额的100%。

（三）履约保证金无息退还时间：履约保证金在所有设备供货、安装完毕并经采购人验收合格后，5个工作日内无息退还；如果供应商不满足合同条款违约，则不退还履约保证金并验收不合格。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交供应商须免费提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

### 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1、资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1、具有独立承担民事责任的能力 | 1、供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2、供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7、本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 无 |

注：

、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2、实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减（如果有），并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.对小微型企业给予 10  %的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）成交价格=成交供应商的报价。

### 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的（如果有）；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

### 三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体（本项目不接受联合体参与询价采购）。

3、报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金（如果有）：

1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1、响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章，正本须每页加盖供应商公章。

3、若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4、电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达报价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）（须手持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书或自然人身份证明书到询价采购现场）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1、成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购购销合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2、成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

（三）根据荣昌区人民医院内控管理制度的规定，本项目重新（二次）采购供应商若仍少于3家，按采购人内控管理制度程序进行询价采购评审。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在“重庆市荣昌区人民医院官网”(http://www.cqrc120.com/)上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1、质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3、其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1、供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会提起投诉。

2、供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3、投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4、在确定受理投诉后，重庆市荣昌区人民医院纪律检查委员会自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购购销合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购购销合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购购销合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  合同草案条款

附页：1、合同格式

采购购销合同

（询价）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）保证金缴纳证明材料

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1、愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    。单价为人民币大写：      ；人民币小写：    /包。以我公司报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金（如果有）。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

询价项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应完整填写本表。

2、该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年    月    日

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其他资料

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

询价项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2、本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

注：

1、若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2、若为联合体响应的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（结束）