重庆市荣昌区人民医院儿科闪光刺激器市场调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对儿科闪光刺激器进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商来院推介。

- 推介产品明细

包一

| - 器械名称 | - 数量 | - 预算单价(万元) | - 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 闪光刺激器 | - 1 | - 1.5 | - 1、闪光刺激器要求：频率范围：0.5-60Hz； - 2、照度：2000lx；光功率：20mW； - 3、可灵活更换不同颜色的滤光片； - 4、采用白色圆形乳腺灯； - 5、适配科室现有的型号规格为aEEG321的脑电图机。 |
| - 合计 | - 1 | - 1.5 |  |

- 二、填写资料及要求。按格式要求填写报价单，需提供加盖公章的电子版。

- 三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证；

2.推介产品需提供医疗器械注册证、使用说明书，生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：电子版发送至邮箱49717224@qq.com，电子版邮件命名方式为：设备名称+公司名称。

2.其他要求：各供应商需要提供成交合同或发票。

3.联系人：刘敏（13996128932）、023-46331842，

4.报名起止时间：公告发布之日起至2025年7月24日17：30。

重庆市荣昌区人民医院

2025年7月21日

附件

序号：

设备名称：

推

荐

资

料

供应商：

联系人：

联系电话

日期：

报价表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码 | 生产厂家 | 药交网耗材编码 | 医保码是否在两定平台可查询 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、营业执照（厂家）

三、医疗器械生产许可证（厂家）

四、医疗器械注册证及说明书（推荐产品）

五、营业执照（供应商）

六、医疗器械经营许可证（供应商）

七、授权文件（供应商）

1.法定代表人身份证明书（格式）

2.法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

致： 重庆市荣昌区人民医院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆市荣昌区人民医院 （咨询人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

八、产品用户清单（含使用单位、联系人、联系电话）

九、推荐产品彩页资料

十、成交合同（自附）