重庆市荣昌区人民医院

充气升温装置及配套耗材市场

调查（询价）公告

为满足医院发展需要，我院拟对下述医疗器械进行采购前产品信息收集，欢迎各潜在供应商报价。

- 需求产品明细

|  | 耗材名称 | 参考规格型号 | 预算单价（元） | 要求 | 交易方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 充气升温装置 | / | 5000 | 1、具有医疗器械注册证。 2、温度档位 2.1、室温和不少于十五个加温温度档位（32℃-46℃温度档位，步进1℃）；44-46℃3分钟自动跳转为38℃。 2.2、温度精准度≤1.0℃ 3、显示屏:可显示设置温度、设置风速、当前温度、室内温度、工作时间、工作状态信息，且当前温度显示精准度0.1℃。 4、不少于3个温度传感器，确保设备连续运行。 5、设备安全性能： 5.1、开机系统有安全自检功能。 5.2、具有视觉和听觉报警功能：出现高温或低温情况时，触发超温报警提示，报警提示以图示、错误代码、中文故障信息直观的在主面板上同步多形式显示，并发出提示音，多重警示，保障使用安全。 5.3、超温报警功能：具有独立的自动复位热断路器，超温时断开加热器电路。 5.4、高温报警功能：出风口在任何条件下，高于48℃直接实施高温报警停机。 5.5、工作过程中，出风口的温度高于/低于设置温2℃，实施高温/低温报警停机。 5.6、低温报警功能：开机运行6分钟出风口的温度达不到设置温度，直接实施低温报警停机。 6、风速档3个，最高风速≥40CFM；最低风速≥20CFM。 7、过滤器：采用两层空气过滤系统，高效空气过滤器≤0.2微米（供应商负责免费更换）。 8、软管:一次性成型工艺确保使用效果，有弹性，长度可拉伸至 2 米； 9、防水等级IPX2，噪音：高速运行≤55分贝，低速运行≤50分贝。 10、准确记录运行时间和工作时间，并具有维护提示，满足运行≥900h提示更换过滤器。 11、设备Ⅰ类、BF型普通设备、连续运行设备，符合GB9706.1-2020、YY 9706.108-2021、YY 9706.110-2021、YY 9706.235-2021、YY/T 0952-2022、YY 9706.102-2021标准；操作环境：环境温度(5-30)℃，相对湿度(30-75)%RH，大气压力(700-1060)hPa。 12、配置清单应包括：充气升温机、体表升温毯、专用滑轮移动支架、说明书、保修卡、合格证 | / |
| 2 | 一次性升温毯 | STM19560/STM19560T,STW19580/STW19580T,STW19090/STW19090T,STM19080/STM19080T,STW15080/STW15080T | 200.00 | 1.升温毯拥有独立注册证。 2.升温毯性能为结构性透气或打孔式透气，无风感均匀透气。 3．升温毯不含乳胶，材质柔软可透x射线。 4.升温毯型号≥18个。（包括成人垫毯、儿科毯、婴儿垫毯截石位垫毯等毯型，满足不同类型手术的需求） 5．部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。 6．部分毯型具有2个或者3个加温软管通道进气，方便实际操作期间选择充气口位置。 7. 升温毯已灭菌处理，为无菌毯型。 8．升温毯的开口采用开放式设计，采用绑带式或魔术贴，能够满足不一样大小的风管使用。 | 药交网 |

- 注：1.参考规格型号仅供各供应商参考功能和尺寸大小等作用，各供应商可根据参考规格型号递交相同功能、尺寸大小类似的任何厂家产品。

- 2.凡是已经挂网的产品必须通过药交所交易。

- 填写资料及要求。

- 按格式要求填写报价单、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证/备案证、生产厂家出具的医疗器械生产许可证/备案证、授权，需提供纸质件（双面打印加盖公章）。电子版资料中，须提供纸质件的扫描件，文件夹命名按照附件1对应设备序号编辑，如：“耗材序号+耗材名称”，并提供word版或excel报价表，如有未报价的耗材，请按照顺序空行。

三、供应商资质要求

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1.推介供应商具有医疗器械经营许可证。

2.推介产品具有医疗器械注册证（或备案证），生产厂家具有医疗器械生产许可证。

四、资料递交形式及推介会安排

1.报名方式：纸质件现场递交或邮寄，邮寄地址：重庆市荣昌区人民医院行政楼二楼设备科（三）；联系人：郑宏宇（18523320837），电子版发送至邮箱zhenghongyua@foxmail.com，电子版邮件命名方式为：耗材序号+耗材名称+公司名称，报名时间以邮箱收到电子版资料的时间为准。

2.报名起止时间：公告发布之日起至2025年9月8日17：30。

3.联系电话：023-46331842。

重庆市荣昌区人民医院

2025年9月3日

附件1 报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 报价 | 单位 | 医保码（或体外诊断试剂代码） | 药交网耗材编码 | 生产厂家 | 医保码是否在两定平台可查询（体外诊断试剂无需提供） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.不得调换顺序，如果多规格产品对应同一序号产品可添加新行。

- 如有不报价产品，对应的表格请留空。

- 电子版请附上该表格的word版或excel版。